APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

atklāta konkursa

“Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”

2016.gada 29.jūlija

iepirkumu komisijas sēdē

ALSL 2016/2

Atklāta konkursa

Jaunas narkozes darba stacijas iegāde

Iepirkuma identifikācijas

Nr. ALSL2016/2

nolikums

Alūksne

2016

- I Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs, pasūtītājs un centralizēto iepirkumu institūcija:

  - Nr. ALSL 2016/2

  - Pasūtītājs:

| Nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 40003252612 |
| Adrese: | Pils iela 1, Alūksne, LV 4301 |
| Tālrunis: | 64307141 |
| Fakss: | 64307143 |
| e-pasts: | aluksnes_slimnica@inbox.lv |

  - Iepirkumu veic SIA „Alūksnes slimnīca”  iepirkumu komisija izveidota 2005.g.19.maijā  (SIA „Alūksnes slimnīca” valdes sēdes protokols Nr.7 no 2005.g.19.maija par  iepirkuma komisijas izveidošanu ārstniecības līdzekļu, medicīnas preču, saimniecības preču  iegādei un būvdarbu veikšanai (turpmāk tekstā – Komisija).

- Pretendents

  - Pretendents ir likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā Nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.

- Iepirkuma priekšmets, CPV kods, iepirkuma līgumu izpildes laiks un vieta

  - Saskaņā ar Tehniskajās specifikācijā-piedāvājumā (3. pielikums) noteiktām prasībām un līgumprojektā (4.pielikums) minētajiem nosacījumiem iepirkuma priekšmets ietver Jauna narkozes aparāta iegādi.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods 33172000-6

  - Preču piegādes vieta: Pils iela 1, Alūksne, LV 4301

  - Līguma darbības termiņš 2 mēneši.

- Nolikuma skaidrojums, informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana.

  - Ar nolikumu Pretendenti var iepazīties SIA “Alūksnes slimnīca” IT kabinetā, administratīvās ēkas  2.stāvā , Pils ielā 1, Alūksnē darba dienās no plkst. 09:00- 15:00 vai Pasūtītāja interneta mājas lapā www.aluksnesslimnica.lv sadaļā Iepirkumi.

  - Informāciju par nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt iesniedzot rakstisku pieprasījumu Pasūtītāja kontaktpersonai, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un Tehnisko specifikāciju.

  - Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona:

| Vārds, uzvārds: | Maruta Kauliņa |
| --- | --- |
| Amats | Valdes priekšsēdētāja |
| Adrese: | Pils iela 1, Alūksne, LV 4301 |
| Fakss: | 64307143 |
| Telefons: | 64307141 |
| E-pasta adrese: | aluksnes_slimnica@inbox.lv |

  - Ja, ieinteresētais Piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2016.gada 6.septembra plkst. 14.00 SIA „Alūksnes slimnīca” administratīvās ēkas 2.stāvā IT kabinetā, Pils iela 1, Alūksne, darba dienās no plkst.09:00- 15:00. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumus vairs nepieņem un nereģistrē.

  - Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma 5.1. punktā norādītajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ uz pretendenta norādīto kontaktadresi.

  - Saņemtos piedāvājumus Pasūtītājs reģistrē piedāvājumu reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Piedāvājuma derīguma termiņš.

  - Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir deviņdesmit (90) kalendārās dienas, no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iepirkuma komisija var prasīt, lai pretendenti pagarina piedāvājuma spēkā esamības termiņu par konkrētu papildu termiņu, kas noformējams rakstiski.

- Iepirkuma metode

  - Atklāts konkurss.

- Prasības piedāvājuma noformējumā un iesniegšanā

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai iepakojumā. Uz aploksnes/ iepakojuma jānorāda:

    - pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: SIA „Alūksnes slimnīca” iepirkuma komisijai, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301;

    - atzīme: „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL2016/2);

    - norāde: „Neatvērt pirms iesniegšanas termiņa beigām”;

    - pretendenta nosaukums un kontaktadrese.

  - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst Nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:

    - Pretendenta atlases dokumenti (Nolikuma 9.punkts);

    - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums).

    - Tehniskā specifikācija-piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums).

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā:

    - drukātā formā uz papīra 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā ar norādi uz titullapas „ORIĢINĀLS”;

  - elektroniskā versijā uz datu nesēja skanēti atlases dokumenti, specifikācija- piedāvājums un finanšu piedāvājums PDF formātā.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem jāpievieno apliecinātu tulkojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 22.08.2000 noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

  - Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 06.05.2010 likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām (ar uz auklas mezgla uzlīmētu, pretendenta amatpersonas/-u ar pārstāvības tiesībām vai tās/to pilnvarotās personas parakstītu un apzīmogotu lapu), pirmā lapa – titullapa, otrā - iesniegto dokumentu satura rādītājs.

  - Ja pretendentu pārstāv pilnvarotā persona, tad piedāvājuma atlases dokumentiem ir jāpievieno arī pilnvaras oriģināls.

  - Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga lemt par tā tālāku izskatīšanu.

- II PRASĪBAS pretendentam un iesniegtajam piedāvājumam,

- Iesniedzamie dokumenti

- Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| 9.1. Atlases prasības: | 9.2. Iesniedzamie dokumenti: |
| --- | --- |
| 9.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. | 9.2.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. |
| 9.1.2 Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | 9.2.2.Pēc nepieciešamības: Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja iespējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, apliecinājumā norādot apakšuzņēmējam nododamo piegāžu saraksts. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. |
| 9.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 9.1.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 9.1.5.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | 9.2.3.Pēc nepieciešamības: Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 9.1.5. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 9.2.4. Reģistrācijas faktu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem. Līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs reģistrēts uzņēmums iesniedz apliecinošu dokumentu, noformētu atbilstoši šī nolikuma prasībām. |
| 9.1.6. Pretendenta vai tā apakšuzņēmēju darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. | 9.2.5. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta un tā norādīto apakšuzņēmēju* vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās– izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) („Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi” uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). *Ārvalstīs reģistrēti piegādātāji, kas nav reģistrēti VID kā nodokļu maksātāji, izziņu neiesniedz. Ja izziņā tiks uzrādīta neatbilstība (ailē būs redzama atzīme "neatbilst"), Pretendentam papildus jāiesniedz paskaidrojums par atšķirību starp Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, |
| 9.1.7. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta (1) daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. | 9.2.6. Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. |
| 9.1.8. Pretendentam ir ne mazākai kā 3 (trīs) gadu pieredzei medicīnas preču piegādes jomā (ja pretendents darbojas mazāk nekā 3 gadus, visā tā darbības laikā). | 9.2.7. Pretendenta pieredzes apraksts - informācija par ne mazāk kā 3 (trim) pretendenta klientiem, kuriem pretendents piegādājis preci ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados, norādot līgumu izpildes laiku, vietu, kontaktpersonu, līgumu apjomu naudas izteiksmē.* |
| 9.1.9. preces atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām (marķējumu ar CE zīmi) | 9.2.8. Ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst visām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām (EK atbilstības deklarācija kopija) |

* Pretendenta pieredzes apraksts - informācija par  ne mazāk kā 3 (trim) pretendenta klientiem:

| Nr. p.k. | Klienta nosaukums | Informācija par piegādāto preci | līgumcenas apmērs bez PVN (norāda valūtu) | Klienta kontaktpersonas Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

- Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

  - Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti nolikuma 3.pielikumā „Tehniskā specifikācija – piedāvājums”.

  - Tehniskajā piedāvājumā ietver aizpildītu tehnisko specifikāciju – piedāvājumu (3.pielikums),

  - Pretendentam kopā ar tehnisko piedāvājumu iesniedz Ražotāja izsniegta preces brošūra vai tehnisko datu lapas vai cits ražotāja izsniegts dokuments ar precīzi atzīmētām atbilstībām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot Tehniskajā specifikācijā lapaspusi, nodaļu, punktu, kurā tas meklējams.

  - Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā versijā uz datu nesēja skanēti dokumenti PDF formātā un MS EXCEL formātā. Nolikuma 2.pielikumu MS Excel izklājlapās formu pretendents elektroniskā formā iesniedz pilnā apjomā -  nedzēšot un/vai nepildinot rindas un kolonas.

  - Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) cenas norāda euro (EUR), iekļaujot likumdošanā paredzētos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), pretendentu piedāvātās atlaides, transporta un piegādes izdevumus, citus izdevumus, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildīto šī nolikuma nosacījumus.

  - Ja vairākiem pretendentiem ir vienāda līgumcena, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ātrāk iesniedzis piedāvājumu.

  - Pretendents 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” cenas norāda ne vairāk kā 2 ciparus aiz komata.

- III Pretendentu Atlases, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

- Pretendentu atlase

    - Komisija pārbauda, vai Pretendents izpildījis Nolikuma 10.punktā noteiktās piedāvājuma noformējuma prasības. Ja pretendents nav izpildījis nolikuma 10.punktā noteiktās piedāvājuma noformējuma prasības, Iepirkuma komisija izvērtē un lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

    - Komisija pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis šī nolikuma 9. – 10. punktos minētos dokumentus un to atbilstību nolikuma prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 9. – 10. punktos minētos dokumentus vai tie neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas konkursā.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:

    - pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

    - ja pasūtītājs, veicot Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta (7) daļā noteikto pārbaudi, konstatē Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta (1) daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību attiecībā uz pretendentu (t.sk. personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība; Pretendenta norādītājiem apakšuzņēmējiem, personām uz kuras spējām pretendents balstās);

    - Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta (1) daļas 5.punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījuma esību par to, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānotu līgumu publicēts iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro Iepirkuma komisija, likumā noteiktajā kārtībā, pārbauda attiecībā uz viesiem pretendentiem pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas.

    - Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta (1) daļas 5.punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījuma esību par  to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, pārbauda attiecībā uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Pretendenti, kuri ir reģistrēti vai pastāvīgi dzīvojoši ārvalstīts ir tiesīgi kopā ar piedāvājumu iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecās 39.¹ panta (1) daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzi pieprasīto informāciju.

    - citā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā gadījumā.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases Iepirkuma komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši šī konkursa nolikuma tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām un saskaņā ar tehniskā piedāvājuma veidlapu (3.pielikums).

    - Iepirkuma komisijas vērtē tikai tos Pretendentus, kas nav noraidīti Pretendentu atlasē.

    - Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas konkursā.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana un izvēle, nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšana

    - Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Iepirkuma komisijas vērtē to Pretendentu finanšu piedāvājumus, kas nav noraidīti tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un pretendentu atlasē.

    - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisijas pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja Pretendenta tehniskajā un finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Iepirkuma komisijas kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas.

    - Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā kļūdu labojumus.

    - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta finanšu piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad Iepirkuma komisijas pirms konkrētā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta minētajiem nosacījumiem.

    - Iepirkuma komisija izvērtē saņemto Pretendenta paskaidrojumu par apstākļiem, kā rezultātā tā finanšu piedāvājums ir ar tik zemu cenu nekā pārējo Pretendentu finanšu piedāvājumi un pieņem lēmumu par konkrētā Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu vai nenoraidīšanu.

    - Iepirkuma komisija vērtēs vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja konstatēs, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir mazāka par 80 procentiem (nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

    - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Nolikuma 9.2.5. noteiktā likme ir mazāka, tad Iepirkuma komisijas pirms konkrētā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta minētajiem nosacījumiem, kā arī pieprasa atzinumu no VID par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai.

    - Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta iesniegtos detalizētos paskaidrojumu un Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atzinumu (nolikuma 9.2.5.) un pieņem lēmumu par konkrētā Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu vai nenoraidīšanu.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Piedāvājuma izvēlēs kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

    - vērtēs Pretendenta Tehniskā un finanšu piedāvājumā norādīto „Cena EUR par vienību bez PVN” katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā.

    - Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš nodrošina nolikumā noteikto prasību izpildi un kura piedāvātā kopējā cena ir viszemākā.

    - Ja vairāki Pretendenti piedāvā vienādu Preces cenu, tad Piegādātāju kārtība tiks noteikta prioritāri priekšroku dodot Pretendentam, kurš nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Ja minēto kritēriju neizpilda neviens no Pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu ar vienādu Preces cenu, tad Piegādātāju kārtība tiks noteikta piedāvājumu iesniegšanas secībā, sākot no agrāk iesniegtā.

- VI TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendenta tiesības un pienākumi

    - Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju par konkursa nolikumu.

    - Katrs Pretendents par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu variantu.

    - Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.

    - Pretendents ne vēlāk kā 10 dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam par nolikumu, ja tas uzskata, ka konkursa nolikums neatbilst likuma prasībām.

    - Pretendentam normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību.

    - Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

    - Iepirkuma komisija nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām ar šo nolikumu iepazīties, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildi un nosūta ieinteresētajam piegādātājam pa faksu vai pa pastu ierakstītā vēstulē. Pasūtītājs vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Iepirkuma komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 29.panta nosacījumus. Par šiem grozījumiem tiek informēti visi iespējamie Pretendenti un citas personas, kas saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tie tiek ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā www.aluksnesslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

    - Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, konkursa nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

    - Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

    - Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

    - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

    - Iepirkuma komisija ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents skaidro sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.

    - Ja Pretendents neiesniedz Iepirkuma komisija pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

    - Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertus.

    - Iepirkuma komisija divu mēnešu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju izvēli, informē pretendentus par uzvarētāju izvēli un publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- VI Līguma projekts

- Līguma projekts pievienots nolikumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā:		1. pielikums: Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. pielikums: Finanšu piedāvājums;

3.pielikums: Tehniskā specifikācija - piedāvājums;

4.pielikums: Līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs					V.Skulte

1.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”

APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

2016.gada 29.jūlija   iepirkumu komisijas sēdē

ALSL 2016/2

- PIETEIKUMS

Atklāta konkursa

„Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” (iepirkuma ID Nr. ALSL 2016/2)

Uzņēmuma nosaukums. Reģistrācijas Nr. un datums. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums. Paraksttiesīgā amatpersona (amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds). Uzņēmuma adrese. Telefons. Fakss. e-pasta adrese. Uzņēmuma bankas rekvizīti.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2016/2), ko rīko Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003252612, juridiskā adrese Pils iela 1, Alūksne, LV-4301.

- ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem un apņemas tos ievērot;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

- ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas parakstīt iepirkuma līgumu par cenu, kāda būs iesniegta finanšu piedāvājumā.

Paraksts:

_______________________________________

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) paraksttiesīgā persona)

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā pilnvarotā persona:

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, telefons)

2016.gada ______. ________________

2.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”

APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

2016.gada 29.jūlija   iepirkumu komisijas sēdē

ALSL 2016/2

- finanšu piedāvājums

Atklāta konkursa

„Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” (iepirkuma ID Nr. ALSL 2016/2)

| Kam: |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Pretendenta adrese: |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, telefons, elektroniskais pasts) |  |

Saskaņā ar iepirkuma „Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam konkursa noteikumiem, un piedāvājam veikt Jaunas narkozes darba stacijas piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, konkursa nolikuma un līgumu projektu nosacījumiem par kopējo summu:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Piedāvātā cena EUR (bez PVN) | PVN EUR | Kopējā piedāvātā cena EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaunas narkozes darba stacijas iegāde |  |  |  |

(___________________________________________________________________)

piedāvāta cena bez PVN vārdiem

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā pakalpojuma līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats, pilnvarojums: |  |
| Paraksts: |  |

2016.gada ______. ________________

Z.V.

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)

3.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”

APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

2016.gada 29.jūlija   iepirkumu komisijas sēdē

ALSL 2016/2

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums

Atklāta konkursa

„Jaunas narkozes darba stacijas iegāde” (iepirkuma ID Nr. ALSL 2016/2)

| Nr.p.k. | # Prasības | # Piedāvājums atbilstība jā/nē | # Datu brošūras lappuses Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalācijas anestēzijas iekārta paredzēta darbam operāciju blokā ar visa vecuma pacientiem (jaundzimušiem, bērniem un pieaugušiem). |  |  |
| 2. | Paredzēta darbam ar mazām un minimālām anestēzijas gāzu plūsmām. |  |  |
| 3. | Anestēzijas darba stacijas iekārta sastāv no: - Anestēzijas darba stacijas pārbīdāmiem ratiem un atvilktnes, - Izbīdāma darba galdiņa dokumentācijas aizpildīšanai, - Integrētām palīg iekārtu standarta stiprinājuma vietām, - Integrētas gāzes padeves sistēmas sastāvošas no: - Savienojuma bloka ar centrālo gāzes padeves sistēmu O2, N2O, gaisam un iebūvētu centrālo gāzu padeves spiediena kontroles displeju, - 5 m savienojuma caurulēm O2, N2O un gaisam ar centrālo gāzes padeves sistēmu un AGA ātrā tipa savienotāj konektoriem, - Aizsargāta nodalījuma rezerves O2 un N2O baloniem ar tilpumu no 3 līdz 10 litriem, - Augstas precizitātes elektroniska regulatora, kas nodrošina, strādājot ar O2 /N2O gāzu maisījumu, skābekļa koncentrāciju vismaz 25% līmenī vai 200ml/min. strādājot ar svaigas gāzes plūsmu zem 0,8 l/min., - Automātiska N2O padeves pārtraukšanas moduļa O2 padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu, - Automātiska pārslēgšanas moduļa darbam ar 100% gaisu, O2 padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu, - Automātiska pārslēgšanas moduļa darbam ar O2, gaisa padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu, - Automātiska pārslēgšanas moduļa darbam ar 100% O2, N2O padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu. |  |  |
| 4. | Pacientam specifisku svaigas gāzes komponentu attiecību un daudzuma padeves izvēle, iekārtas gaidīšanas režīmā. |  |  |
| 5. | Skaņas un vizuāla trauksme skābekļa spiediena samazināšanās gadījumā. |  |  |
| 6,. | Skaņas un vizuāla trauksme N2O spiediena samazināšanās gadījumā. |  |  |
| 7. | Skaņas un vizuāla trauksme gaisa spiediena samazināšanās gadījumā. |  |  |
| 8. | Pamatiekārtā integrēta kompakta elpošanas kasete, sastāvoša no: - Integrēta neierobežoti regulējama pozitīva spiediena vārsta ar regulējamu spiediena lielums no 5 līdz 70 kPa, - Integrēta vārsta ātrai manuālai elpošanas kontūras spiediena mazināšanai, - Vienreizēji lietojama, vismaz 1,2 l tilpuma, CO2 absorbera trauka ar automātisku pacienta elpināšanas kontūras noslēgšanas iespēju CO2 adsorbenta nomaiņas laikā. |  |  |
| 9 | Integrēta pneimatiska un elektroniska kabeļu sistēma, kas savieno kompakto elpošanas sistēmu ar pamat iekārtu, sastāvošu no: - Svaigas gāzes padeves sistēmas bloka, - Spiediena mērīšanas sistēmas bloka, - Plūsmas mērīšanas sistēmas bloka, - Darba gāzes atgriešanas sistēmas bloka, - Izlietotās anestēzijas gāzes savākšanas sistēmas bloka, - Elpošanas kasetē integrētas anestēzijas gāzu sildīšanas sistēmas, |  |  |
| 10. | Savienojama ar bērnu un jaundzimušo elpošanas kontūrām, nemainot iekārtas elpošanas kasetes sastāvdaļas. |  |  |
| 11. | Savienojama ar pieaugušo pacientu elpošanas kontūrām, nemainot iekārtas elpošanas kasetes sastāvdaļas. |  |  |
| 12. | Elpošanas maiss un Y veida savienojuma turētāji, kontūras fiksācijai, iekārtas gaidīšanas režīmā. |  |  |
| 13. | Iespēja pielietot mazas un minimālas plūsmas anestēziju ar svaigas gāzes padeves ekonometra palīdzību, kas nodrošina konkrētam pacientam optimālu anestēzijas gāzes padevi veicot parametru aprēķinus pēc pacienta svara un vecuma. |  |  |
| 14. | Integrēta skābekļa ārkārtas padeves sistēma, kas nodrošima plūsmu vismaz 35l/min.. |  |  |
| 15. | Integrēts papildus skābekļa dozators 02 inhalācijai reģionālās anestēzijas laikā 90-10 lmin.). |  |  |
| 16. | Anestēzijas ventilatora prasības: - Augastas precizitātes elektriski darbināms ventilators, neizmantojot O2 kā darba gāzi, - Maksimālais ieelpas plūsmas ātrums ne mazāk, kā 150 l/min., - Piemērots visu vecuma grupu pacientiem (jaundzimušiem, bērniem un pieaugušiem) nenomainot aestēzijas iekārtas ventilatora sastāvdaļas, - Nodrošināt sekojošus elpināšanas režīmus: - Spontānu elpošanu (Spont), - Manuālu ventilāciju (Man), - Tilpuma kontrolētu venti-lāciju, - Spiediena kontrolētu ventilāciju, - Spiediena regulēta tilpuma kontrolēta ventilācija, - Sinhronizēto tilpuma kontro-lētu ventilāciju, - Sinhronizēto spiediena kontrolētu ventilācija, - Spiediena atbalsta ventilāciju, kas sinhronizēta ar tilpuma kontrolētu ventilāciju, - Spiediena atbalsta ventilāciju, kas sinhronizēta ar spiediena kontrolētu ventilāciju, - Spiediena atbalsta ventilāciju apnoe ventilācijas režīmā - Integrēta svaigas gāzes kompensācijas sistēma, |  |  |
| 17. | Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības: - Tilpuma kontrolētos ventilācijas režīmos: - Ieelpas tilpums (Tidal volume): no ne lielākā, kā 5 līdz ne mazāk, kā 1400 ml, - Maksimālā ieelpas plūsma, ne mazākā, kā 150 l/min., - Ventilācijas frekvence: no ne lielāka, kā 3 līdz ne mazāk, kā 100 reizēm/min., - Ieelpas pauze: no 0 līdz 60%, - Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): no 0 līdz 20 hPa; max, - Ieelpas : izelpas attiecības (I:E): 5:1 līdz 1:5, - Ieelpas : izelpas attiecības regulē-jamas pēc ieelpas laika (Tinsp): no ne lielāka, kā 0,2 līdz ne mazāk, kā 6,5s, - Spiediena limits (Pmax): (PEEP + 10) līdz 70 hPa - Spiediena kontrolētos ventilācijas režīmos: - Ieelpas tilpums (Tidal volume): no 0 līdz nemazāk, kā 1400 ml, - Maksimālā ieelpas plūsma nemazāk, kā 150 l/min., - Spiediena kāpuma laiks ( slope): no 0,0 līdz 2,0 sek., - Ventilācijas frekvence: nelielāka, kā 3 līdz nemazāk, kā 80 reizēm/min. - Ieelpas pauze: no 0 līdz 60%, - Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): no 0 līdz 20 hPa; max, - Ieelpas : izelpas attiecības (I:E): 5:1 līdz 1:5, - Ieelpas : izelpas attiecības regulējamas pēc ieelpas laika (Tinsp): no nelielākā, kā 0,2 līdz nemazāk, kā 6,7s, - Spiediena limits (Pmax): (PEEP + 5) līdz 70 Pa, - Plūsmas ātruma samazināšasanas kontrole, - Plūsmas trigeris sinhronizētiem tilpuma un spiediena kontrolētajiem ventilācijas režīmiem, - Plūsmas trigera jūtība vismaz no nelielāka, kā 3 līdz ne mazāka, kā 15 l/min., - Paramagnētiskais O2 koncentrācijas analīzes modulis. |  |  |
| 18. | Konfigurējams elpošanas parametru monitors ar sekojošām funkcijām un prasībām: - Pacientam vēlamo ventilācijas parametru izvēle anestēzijas darba stacijas gaidīšanas režīmā, - Jauna elpināšanas režīma parametru izvēle iekārtai darbojoties iepriekšējā ventilācijas režīmā. - Automātiska visu elpošanas parametru kontrole un attēlojums elpošanas parametru monitorā uzsākot iekārtas darbību, - Lietotāja izvēlētās kontrolēto parametru loga konfigurācijas izveides iespēja - Ventilācijas monitora prasības: - monitors integrēts pamat iekārtā ar displeju, kas attēlo visus mērītos parametrus, - TFT daudz krāsu plakanais ekrāns, ne mazāks par 12“, - Ventilācijas monitora darbības princips veidots uz centrālo rotējoša vadības slēdža pamata, kurš kontrolē visu parametru izmaiņas un izslēdz neapzinātu parametru nomaiņas iespēju, - Pilnīgi automātisks pārbaudes tests uzsākot iekārtas darbību, - Pilnīgi automātisks pacientu kontūras iestiepjamības un iekārtas noplūdes tests, - Pilnīgi automātiska visu sensoru kalibrācija, - Programmēts monitora pamat parametru izvēles režīms, - Regulējams monitora ekrāna spilgtums, - Atmiņas mērītiem parametriem, trauksmēm un ziņojumiem: - Skaitlisko lielumu veidā mērītiem parametriem, - Grafisku trendu veidā, ar laika un izvēlēto parametru precizēšanas un salīdzināšanas funkciju, izmantojot kursoru, - Ieelpas O2 frakcijas lielums un izmaiņas; - Elpošanas frekvences . lielums un izmaiņas; - Izelpas tilpuma lielums un izmaiņas; - .Ieelpas tilpuma lielums un izmaiņas; - .Minūtes elpošanas tilpuma lielums un izmaiņas, - Vidējā elpceļu spiediena lielums un izmaiņas; - .Pīķa elpceļu spiediena . lielums un izmaiņas; - Plato spiediena lielums un izmaiņas; - .PEEP . lielums un izmaiņas; - Pacienta plaušu iestiepjamības, pretestības lielums un izmaiņas; - .Ieelpas plūsmas lielums un izmaiņas; - .Izelpas plūsmas lielums un izmaiņas; - .Pacienta elpceļu spiediena lielums un izmaiņas; - .Svaigas gāzes plūsmas lielums un izmaiņas; - .Bar grafiki plūsmai, O2, N2O un gaisam. - Svaigas gāzes plūsmas lielums un izmaiņas; - ,Vienlaicīgi divu cilpu (spiediena/tilpuma un tilpuma/plūsmas) attēlojums ekrānā ar references cilpu izvēli. - Ventilatora darbības u.c. iekārtas darbības traucējumu atmiņa |  |  |
| 19. | Anestēzijas iekārtā integrēts anestēzijas gāzu analizators ar sekojošām funkcijām: - Gāzu koncentrācijas mērījumiem: - ieelpā un izelpā, - „side streem” režīmā ar anestēzijas analīzes gāzes patēriņu ne lielāku par 150 ml/min.. - Analizētās gāzes atgriešana pacienta anestēzijas gāzu kontūrā, - Analīzes laiks nepārsniedz 3sek., - Pilnībā automatizētu anestēzijas gāzu analizatora kalibrāciju (neizmantojot testa anestēzijas gāzes), - O2 koncentrācijas mērījumi, precizitāte un izšķirtspēja: - Paramagnētiskie O2 mērījumi, - No 0 – 100Vol %, - izšķirt spēja 1 Vol% - precizitāte ± 3Vol%, - CO2 koncentrācijas mērījumi, precizitāte un izšķirtspēja: - Infrasarkanā spektrometrija, - No 0 – 100Vol %, - izšķirt spēja 0,2 Vol% - Anestēzijas gāzu koncentrācijas mērījumi, precizitāte un izšķirtspēja: - :nfrasarkanā spektrometrija, - Izšķirt spēja 0,1 Vol% - No 0 – 100Vol %, - Mērītās anestēzijas gāzes: - N2O, - Desflurāns, - Enflurāns, - Halotāns, - Izoflurāns, - Sevoflurāns, - Automātiska anestēzijas gāzes atpazīšana - MAC aprēķins automātiski atkarībā no pacienta vecuma, dzimuma un svara. - Automātiska vairāku anestēzijas gāzu koncentrācijas uzrādīšana jauktos anestēzijas gāzu maisījumos (N2O un divas anestēzijas gāzes), |  |  |
| 20. | Anestēzijas gāzu iztvaikotājs Sevoflurānam - Drošības sistēma pasargājoša no vienlaicīgi divu anestēzijas gāzu ievades, - Koncentrācija izoflurānam 0.2 līdz 6%, - Darbības T 10ºC līdz 40ºC, - Plūsma 0.2 līdz 15 l/min., - Tilpums vismaz 360 ml, - Uzsilšanas laiks līdz 30ºC ne vairāk kā 5 min.. izoflurānam, |  |  |
| 21 | Integrēts anesteziologa edžekcijas sūknis: 21.1. Darbināms ar saspiestu gaisu, 21.2. Brīvi regulējamu negatīvs sūkšanas spiediens no -900 līdz 0 mbar.. 21.3. Sūkšanas kapacitāte 50l/min.. 21.4. Sūknis aprīkots ar baktericīdo filtru. 21.5. Anestēzijas iekārtā integrēts atsūkto masu konteineru turētājs. 21.6 Divi atsūkto masu konteineri ar katra konteinera tilpumu 700ml un aprīkoti ar pret pārplūdes vārstu. 21.7. 6 mm diametra savienotāja uzgali atsūkšanas katetram. 21.8. Atsūkšanas katetru komplekts. |  |  |
| 22 | Vientreiz lietojamas pacientu elpošanas kontūras: 21.1 Pieaugušiem (10 gab.), 21.2 Bērniem (10 gab.) |  |  |
| 23 | Integrēti divi RS 232 pārraides kanāli ar MEDIBUS protokolu |  |  |
| 24 | Automātisks UPS iekārtas darbības nodrošināšanai vismaz 30 min. |  |  |
| 25 | Anestēzijas darba stacijā integrēt pacientu novērošanas monitors ar sekojošām prasībām: 25.1Vienlaicīgs ne mazāk, kā 11 mērīto parametru attēlojums. 25.2 Universāls daudzfunkcionāls monitors, paredzēts darbam ar pieaugušiem un bērniem, jaundzimušiem, 25.3 Izmēri: augstums х garums х platums, ne vairāk, kā 320 х 410 х 160 mm, 25.4 Šķidro kristālu, pieskārienjūtīgs, krāsainais displejs (TFT-LCD), izmērs pa diognāli, ne mazāk, kā 38 см (15"), 25.5 Displejā, vienlaicīgi, ne mazāk, kā 8 novērojamo parametru līknes, 25.6 Iespēja izvēlēties attēlojamā parametra līkņu un skaitlisko lielumu krāsu, 25.7 Iespēja izvēlēties liela izmēra novēroto parametru un līkņu attēlojums displejā, 25.8 Kombinēta monitora vadība ar fiksētām pogām, rotējošo vadības slēdzi un pieskāriena jūtīgo ekrānu, 25.9 Grafiskie un skaitliskie trendi ar ne mazāk, kā 120 stundu atmiņu. 25.10 Atmiņā saglabātas ne mazāk, kā 60 epizodes ar attēlojauma ilgumu ne mazāk, kā 20 sekundes katra, 25.11 Iespēja lietotājam manuāli saglabāt vēlamo epizodi. 25.12 Automātiska epizodes saglabāšana trauksmes gadījumā. 21.13 Iespēja apskatīt un izdrukāt jebkuras saglabātās epizodes datus un parametru līknes. Ieskaitot reālā laika 20 sekundu EKG līkni. 25.14 EKG pieraksta ātruma izvēle: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, 25.15 Mērītie parametri: 25.16.1 EKG mērījumi no 5 novadījumu kabeļa, mērījuma apjoms no 15 līdz 350 x min., ar precizitāti ne sliktāku, kā ± 1%, vai 1 komplekss, 25.16.2. Elektroķirurģisko instrumentu rasdīto traucējumu aizsardzība, 25.16.3. Aritmijas analīzes programma (VT, VF, ideoventrikulārs ritms, asistolija, MA, SVPT, bigiminija, av blokādes ), 25.16.4. Kardiostimulācijas atpazīšanas programma, 25.16.5 Vienlaicīga ST segmenta analīze visos novērojamos novadījumos 25.16.6, Elpošanas novērošana (respirācija), mērījuma apjoms no 6 līdz 150 x min., ar precizitāti ne sliktāku, kā ± 2 reizes /min., 25.16.7. Pulsoksimetrijas datu monitorēšana, izmantojot NELLCOR tipa sensoru, mērījuma apjoms no 0 -100%. 25.16.8. Neinvazīvā asinsspiediena mērījums ar vienas caurules manžetes pieslēgumu, 25.16.9 Mērījumu apjoms: Sistoliskais spiediens: 40 līdz 270mmHg, diastoliskais spiediens: 10 līdz 215 mmHg, vidējais spiediens: 20 līdz 235 mmHg. 25.16.10Automatiska neinvazīvā asinsspiediena mērījumi ar noteikto laika intervālu1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 240, 480 minūtes, 25.16.11 Manuālā neinvazīvā asinsspiediena mērījums, 25.16.12 Nepārtrauktā neinvazīvā asinsspiediena manžetes insolācija 5 minūtes. 25.16.13 Temperatūras mērīšana no 0 līdz 50°С 25.16.14 Divu kanālu invazīvā spiediena mērījumi no -50 līdz 300 mm Hg.st. 25.16 Iebūvēts termo printeris, vienlaicīgi pierakstāmo līkņu skaits, nemazāks, kā 3, pieraksta ātrums: 25, 50 mm/s 25.17 Trīs līmeņu prioritāšu audio un vizuālās taruksmes, atšķirīgas pēc toņiem un krāsām, trauksmes krāsu indikātors novietots virs monitora, 25.18 Medikamentu devu kalkulācijas programma ne mazāk, kā 15 medikamentiem. 25.19 Savietojamība vienā pacientu novērošans tīklā ar Alūksnes slimnīcas operācijas zāļu un intensīvās terapijas nodaļas Draeger monitoriem. 25.20 Monitora stiprinājums pie anestēzijas iekārtas. 26. Papildus prasības: 26.1. Monitora programmu nodrošinājuma atjaunošana ar atmiņas kartes palīdzību. 26.2. Monitora stiprinājums pie anestēzijas iekārtas. 26.3. Monitora komplektācija: 26.3.1. Monitors – 1 gab.. 26.3.2. Aritmijas analīzes bāzes programma (VT; VF;ideoventrikulārs ritms, asistolija). 26.3.3. Divu kanālu invazīvo spiedienu mērīšanas programma. 26.3.4. Divu kanālu temperatūras mērīšanas programma. 26.3.5. Elektrokoagulācijas radīto traucējumu novēršanas programma. 26.3.6. MONO kabelis pacienta savienošanai ar EKG, Spo2 sensoru un temperatūras zondi – 1 gab.. 26.3.7. Standarta EKG kabelis 3 elektrodu pieslēgšanai. 26.3.8. Elektrokoagulācijas radīto traucējumu ārējais filtrs. 26.3.9. Atkārtoti lietojams pulsoksimetrijas sensors, (SpO2 Nellcor tehnoloģija) – 1 gab.. 26.3.10. Savienotāj caurule neinvazīvā asins spiediena mērīšanai bērniem un pieaugušiem – 1 gab.. 26.3.11. Manžete neinvazīvā spiediena mērīšanai 12 - 19 cm – 1 gab.. 26.3.13. Manžete neinvazīvā spiediena mērīšanai 23 - 33 cm. – 1 gab.. 26.3.14. Manžete neinvazīvā spieiena mērīšanai 31 - 41 cm – 1 gab.. |  |  |
| 27 | Anestēzijas darba stacijas savietojamība ar Alūksnes slimnīcas operācijas blokā un intensīvās terapijas nodaļā esošām Draeger anestēzijas iekārtām un pacientu monitoriem vienota pacientu uzraudzības tīkla izveidei. |  |  |
| 28 | Pilnvērtīga personāla apmācība ar piegādāto iekārtu. |  |  |
| 29 | Iekārta izgatavota ne agrāk, kā 2016. gadā. |  |  |
| 30 | Piegādes termiņš ne ilgāk, kā 8 nedēļas |  |  |
| 31 | Garantijas laiks – 24 mēneši |  |  |

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats, pilnvarojums: |  |
| Paraksts: |  |

2016.gada ______. ________________

Z.V.

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona.)

4.pielikums

Trīspusēja pirkuma līgumā iekļaujamie būtiskie nosacījumi

atklāta konkursa nolikumam

“Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”

APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”

2016.gada 29.jūlija   iepirkumu komisijas sēdē

ALSL 2016/2

Trīspusēja pirkuma līgumā iekļaujamie būtiskie nosacījumi (piemērojot atklāta konkursa nolikuma „Narkozes aparāta iegāde” (ID ALSL 2016/2) nosacījumus)

1. Tehniskā specifikācija SIA „Alūksnes slimnīca” atklāta konkursa “Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”.

2. Finanšu piedāvājums SIA „Alūksnes slimnīca” atklāta konkursa “ Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”.

3. Piedāvājuma nodrošinājuma būtiskie nosacījumi SIA „Alūksnes slimnīca” atklāta konkursa “ Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”.

4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma SIA „Alūksnes slimnīca” atklāta konkursa “ Jaunas narkozes darba stacijas iegāde”.

5. Pārējie Līguma nosacījumi:

5.1. Līguma summu 100% apmērā Euro _________ (__________ Euro, ___ centi), tai skaitā PVN 21 % Pircējs, saskaņā ar Pārdevēja iesniegtu atsevišķu rēķinu, ieskaita Pārdevēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad parakstīts preces pieņemšanas- nodošanas akts, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Šajā punktā minētie dokumenti tiek parakstīti pēc preču piegādes pabeigšanas, pie nosacījuma, ka Prece ir reģistrēta uz Līzinga devēja vārda.

5.2. Pārdevējs piegādā un nodod, bet Pircējs un Nomnieks pieņem Preci ____________ laikā no Līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz_________.

5.3. Preces nodošana notiek _______________ un tiek noformēta ar pušu parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu.

5.4. Pie Preču nodošanas Pārdevējs veic Nomnieka pārstāvju instruktāžu par Preces pareizu ekspluatāciju un nodod Pircēja pārstāvim Preces tehnisko dokumentāciju valsts valodā.

5.5. Precei jābūt jaunai, nelietotai, atbilstošai noteiktajam Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr._________).

5.6. Preces pieņemšana ar pieņemšanas - nodošanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Pārdevēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos Preces trūkumus un defektus.

5.7. Ja Pārdevējs nepiegādā Pircējam Preci Līgumā noteiktajā termiņā, Pircējs un/vai Nomnieks ir tiesīgs aprēķināt Pārdevējam līgumsodu __________ apmērā no Līguma kopējās summas par katru nolīgto saistību izpildījuma nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Aprēķināto Preces piegādes kavējuma līgumsodu Pircējs un/vai Nomnieks ir tiesīgs ieturēt no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

5.8. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto maksāšanas kārtību un termiņu Pārdevējs ir tiesīgs aprēķināt Pircējam līgumsodu __________ apmērā no laicīgi nenomaksātās summas par katru nolīgto saistību izpildījuma nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laicīgi nenomaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

5.9. Ja Pārdevējs nepamatoti kavē Preces piegādes termiņu ilgāk, kā 20 (divdesmit) dienas, Pircējs un/vai Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu un/vai izmantot Līguma ______ punktos noteikto Līguma  saistību izpildes nodrošinājumu.

5.10. Nokavējuma gadījumā Pircēja veiktie maksājumi tiek ieskaitīti sekojoša secībā: likumiskie procenti,      pamatparāds, kārtējais maksājums, līgumsods.

5.11. Līguma saistības izpildes nodrošinājums, bankas garantijas veidā  neatsaucams līguma saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas bez PVN, ko Pārdevējs iesniedzis Pircējam un Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz brīdim, kad  Pircējs, Pārdevējs un Nomnieks ir parakstījuši preces Pieņemšanas- nodošanas aktu. Ja Pārdevējs šajā punktā noteiktajā termiņā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, tad līgums nav spēkā un iestājas Publisko iepirkumu likuma 52. panta septītās daļas trešā punkta gadījums - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā un Pasūtītājs  rīkojas saskaņā Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā un Nolikumā noteikto kārtību.

5.12. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu SIA „Alūksnes slimnīca”  ir tiesīgs izmantot gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, vai ja piegādātā prece neatbilst tehniskajai specifikācijai. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izmantošana neatbrīvo Pārdevēju no līguma izpildes.

5.13. Pārdevējs garantē Preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Pārdevējs Precei nosaka garantiju  ______________ mēnešus. Garantijas termiņš tiek skaitīts  no  Preces  pieņemšanas un 100 % apmaksas dienas.

5.14. Pārdevējs garantijas laikā garantē Preces atbilstību „Nosacījumiem, kuri ir noteikti iekļaujami piegādātās Preces vispārējās garantijas noteikumos”, turpmāk - Nosacījumi (Pielikums Nr.___). Gadījumā, ja ir pretrunas starp Pārdevēja Preces Garantijas vai Līguma noteikumiem un Nosacījumiem, prioritāri ir Nosacījumu noteikumi.

  - Garantijas laikā Preces tehnisko apkopi veic sertificēts personāls atbilstoši Preces ražotāja standartiem.

5.16. Garantijas laikā jebkuras Preces detaļas, kas zaudējušas lietošanas īpašības, tiek nomainītas bez maksas 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

5.17. Pārdevējs apņemas reaģēt uz Pircēja pieteikto problēmu 1 (vienas) darba dienas laikā, nodrošinot speciālista ierašanos pie Pircēja.

5.18. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta sniegšanas pakalpojumu izmaksas.

5.19. Pircējs un/vai Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam, ja:

5.19.1. Pārdevējs ar tiesas nolēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu;

5.19.2. Pārdevējs saimnieciskā darbība ir apturēta;

5.19.3. Pārdevējs tiek izslēgts no ar PVN apliekamo personu reģistra;

5.19.4. Pārdevējs kavē Preču piegādes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām;

5.19.5. Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas   turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos.

5.20. Pircējs un/vai Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu un atgriezt preci Pārdevējam, ja tiek konstatēta Preces neatbilstība Līguma nosacījumiem (tehniskajam piedāvājumam), saņemot atpakaļ veikto samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas.

5.21. Ja Pircējam un/vai Nomniekam radušies zaudējumi tādēļ, ka Preces kvalitāte neatbilst Līgumā noteiktajām Preces kvalitātes prasībām un/vai Pārdevēja uzrādītajiem dokumentiem, kas norādīti šajā Līgumā, vai citiem Pārdevēja šī Līguma pārkāpumiem, Pārdevējs pilnībā sedz šādus Pircēja un/vai Nomnieka zaudējumus.

5.22. Puses nosaka atbildīgās personas par Līguma kvalitātes un izpildes kontroli ar tiesībām sastādīt un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktus un citus no Līguma izrietošos dokumentus:

5.22.1.no Pircēja puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir ________________, tālrunis _________, e-pasts _______________;

5.22.2.no Pārdevēja puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir ____________________, tālrunis:  ________ e-pasts: ________________;

5.22.3.no Nomnieka puses par Līguma izpildes kontroli atbildīgā persona ir ____________________, tālrunis:  ________ e-pasts: ________________;

5.23. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pircējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskajam piedāvājumam, savietojamībai un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas un pēc garantijas apkalpošanas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi.