Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija

Atklāts konkurss „Jauna ultrasonogrāfa iegāde” ID ALSL 2012/2

SIA „Alūksnes slimnīca”

| Nr. | Nosaukums | Prasības | Tehniskā piedāvājuma apraksta lappuses Nr. klāt pievienotajā katalogā |
| --- | --- | --- | --- |
|  | US aparāta nosaukums |  |  |
|  | Kura gada modelis |  |  |
| - 1 | Iekārtas vispārējais raksturojums |  |  |
| 1,1 | Iekārtas sistēmbloks | Uzrādīt |  |
| 1,2 | Krāsu monitors ar iespēju noliekt un rotēt | 19" |  |
| 1,3 | Displeja izšķiršanas spēja | ne mazāk, kā 1280x1024 pikseļi |  |
| 1,4 | Displeja redzes leņķis | ne mazāk, kā 170° |  |
| 1,5 | Iekārtas frekvenču diapazons | ne mazāk, kā 2-17 MHz |  |
| 1,6 | Iekārtas maksimālais skenēšanas dziļums | ne mazāk, kā 30 cm |  |
| 1,8 | Iespēja mainīt 2D frekvences | ne mazāk, kā 9 pakāpēs |  |
| 1,9 | Iespēja mainīt frekvences THI, PW, CW, Color, M režīmos | IR/nav |  |
| 1,10 | Četras aktīvas ligzdas visu veidu zondu pieslēgumam | IR/nav |  |
| 1,11 | Divas zondu glabāšanas ligzdas | IR/nav |  |
| 1,12 | Zondu kabeļu turētājs | IR/nav |  |
| 1,13 | Iespēja veidot lietotāju programmas | ne mazāk, kā 150 |  |
| 1,14 | Iespēja optimizēt 2D attēla kvalitāti ar viena taustiņa palīdzību | IR/nav |  |
| 1,15 | Iespēja optimizēt doplera attēla kvalitāti, ieskaitot bāzes līniju, ar viena taustiņa palīdzību | IR/nav |  |
| 1,16 | Kino atmiņa | vismaz 3000 kadru |  |
| 1,17 | Iespēja pagriezt kontrolpaneli. | IR/nav |  |
| 1,18 | Iespēja mainīt kontrolpaneļa augstumu | IR/nav |  |
| 1,19 | Iespēja jebkuram taustiņam uz vadības paneļa piešķirt jebkuru nepieciešamo funkciju | IR/nav |  |
| 1,20 | Vadības paneļa aktīvo un neaktīvo taustiņu izgaismošana dažādās krāsās | IR/nav |  |
| 1,22 | Vismaz 10 collu krāsu skārienjutīgs ekrāns vadības panelī. | IR/nav |  |
| 1,23 | Iespēja lietotājam programmēt skārienjutīgo ekrānu pārvietojot jebkuru vadības funkciju pa apakšizvēlnēm. | IR/nav |  |
| 1,24 | Iespēja pievienot un atvienot zondes neizslēdzot iekārtu | IR/nav |  |
| 1,25 | Izgaismotas zondu pieslēgvietas aktivizējot zondu maiņas režīmu. | IR/nav |  |
| 1,26 | Iespēja iekārtu izslēgt pilnīgi un standby režīmā | IR/nav |  |
| 1,27 | Iespēja iekārtu darbināt no iebūvētām baterijām standby režīmā. |  |  |
| 1,28 | izvelkama un iebīdāma burtu-ciparu klaviatūra, | IR/nav |  |
| 1,29 | Gela sildītājs | IR/nav |  |
| - 2 | Darba režīmi |  |  |
| 2,1 | 2-D; M; CD; PW,CW | IR/nav |  |
| 2,2 | Update mode | IR/nav |  |
| 2,3 | Triplex mode | IR/nav |  |
| 2,4 | Iespēja vienlaicīgi iegūt divus aktīvus attēlus- paralēla izmeklēšana ar krāsu dopleru | IR/nav |  |
| 2,5 | Differential Harmoniskā signāla apstrādes programma | IR/nav |  |
| 2,6 | 2D kadru skaits | Ne mazāk kā 400 kadri/sek |  |
| 2,7 | Pan/zoom f-ja iespējama aktīvam, iesaldētam attēlam un dubultattēlam | IR/nav |  |
| 2,8 | Attēla brīva, variabla pagriešana | IR/nav |  |
| 2,9 | Lineārā attēla trapecveida forma | IR/nav |  |
| 2,10 | 8 pakājpu fokusi, līdz 4 vienlaicīgi | IR/nav |  |
| 2,11 | Programma mikrokalcinātu vizualizēšanai | IR/nav/kāda |  |
| 2,12 | Elastogrāfijas programma | IR/nav |  |
| 2,13 | Autofokuss | IR/nav |  |
| 2,14 | Programmas izšķirtspējas uzlabošanai (Crosbeam, Aplipure, SonoCT un analogi) | Norādīt kādas |  |
| - 3 | Attēla apstrādes programmas nodrošinājums sekojošiem izmeklējumiem: |  |  |
| 3,1 | Abdominālā programma | IR/nav |  |
| 3,2 | Vaskulārās programmas | IR/nav |  |
| 3,3 | Ginekoloģijas programma | IR/nav |  |
| 3,4 | Grūtniecības programma | IR/nav |  |
| 3,5 | Agrīna grūtniecības programma | IR/nav |  |
| 3,6 | Virspusējo struktūru programmas | IR/nav |  |
| 3,7 | Ortopēdijas programmas | IR/nav |  |
| 3,8 | Muskuloskeletālo izmeklējumu programma | IR/nav |  |
| 3,9 | Jaundzimušo gūžu izmeklējumu programma | IR/nav |  |
| 3,10 | Pediatrijas neirosonogrāfijas programma | IR/nav |  |
| 3,11 | Uroloģijas programma | IR/nav |  |
| 3,12 | Ķirurģijas programma (biopsijām) | IR/nav |  |
| 3,13 | Iespēja katram izmeklējuma veidam veidot lietotājprogrammas | Vismaz 6 katram izmeklējuma veidam |  |
| - 4 | Standarta un speciālo mērījumu uzskaite un aprēķinu sistēma |  |  |
| 4,1 | Pilna mērījumu pakete: distance, elipse, trase, leņķa, laukuma (distances, elipses, jauktā) mērījumi un stenozes | IR/nav |  |
| 4,2 | Vienlaicīgi 8 mērījumi, kurus var mainīt | IR/nav |  |
| 4,3 | Automātiski, reālā laika doplera mērījumi | IR/nav |  |
| 4,4 | Standarta uzskaites programmas - ginekoloģijai, grūtniecībai (augļa attīstības līknes; multi augļu) | IR/nav |  |
| 4,5 | Iespēja veidot lietotāja mērījumu programmas | IR/nav |  |
| 4,6 | Tekstu veidi, piktogrammas, anotācijas | IR/nav |  |
| - 6 | Attēla izdruka |  |  |
| 5,1 | Melnbaltais printeris | IR/nav |  |
| - 7 | Zondes |  |  |
| 6,1 | Konveksa multifrekvenču zonde 2-6MHz | IR/nav |  |
| 6,2 | Endokavitālā zonde 4-8 MHz, 160 grādu | IR/nav |  |
| 6,3 | Lineāra asinsvadu zonde 5-11 MHz | IR/nav |  |
| 6,4 | Lineāra virspusējo struktūru zonde 8-18 MHz | IR/nav |  |
| 6,5 | Elektroniskā sektora zonde 2-4.5 MHz | IR/nav |  |
| - 8 | Izmeklējumu datu arhivācija |  |  |
| 7,1 | Iespēja saglabāt gan statiskus gan dinamiskus att. | IR/nav |  |
| 7,2 | Ārējās USB iekārtu pieslēgvietas | Vismaz 5 |  |
| 7,3 | Iespēja arhivēt uz CD, DVD | IR/nav |  |
| 7,4 | iespēja ierakstītiem attēliem veikt visus mērījumus, | IR/nav |  |
| 7,5 | Automātiska cietā diska kontrole (firstin-firstout) | IR/nav |  |
| 7,6 | deidentifikācijas iespēja (pacientu datu dzēšana no attēla), | IR/nav |  |