Pielikums Nr.1

Iepirkumam ALSL 2012/5

Anesteziologa un observācijas palātas konsoļu iegāde  un uzstādīšana  SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām.

| Np.k. | Prasības | Skaits | Atbilstība | Atsauce informatīvos materiālos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Anesteziologa konsole ar celtspēju 180 kg |  |  |  |
|  | Vienas rokas divu plecu griestu konsole, kas aprīkota ar lifta sistēmu. Paredzēta operācijas zālei ar tehnisko griestu augstumu 3000 mm un piekaramo riestu augstumu 2500 mm. |  |  |  |
| 1. | Veicamās funkcias: |  |  |  |
| 1.1. | Fleksibla operācijas zāles anestezioloģijas griestu konsole (1 gab) |  |  |  |
| 2. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 2.1. | Konsole stiprināma pie griestiem aprīkota ar griestu aizsarga flanci un izveidotiem pieslēgumiem 230V, vājstrāvai , medicīnisko gāzu: N20, O2 , med. gaisam, māsu trauksmes sistēmai, pacientu novērošanas sistēmai, telefona un interneta pieslēgumam |  |  |  |
| 2.2. | Konsole sastāv no divdaļīgas kustīgās "roku" sistēmas ar plecu garumu 1000/1000 rokai ar ne mazāku, kā 110 kg celtspēju. |  |  |  |
| 2.3 | Roku kustību apjoms ne mazāks, kā 330º, katrā rotācijas vietā. |  |  |  |
| 2.4 | Elektrisku lifta sistēma ar pacelšanas augstumu ne mazāku, kā 600mm. |  |  |  |
| 2.5 | Konsoles roka aprīkota ar vertikālu kolonnu, kuras izmēri ir nemazāki, kā: 1000x285x225. |  |  |  |
| 2.5.1. | Vertikālā kolonna aprīkotas ar divām palīg iekārtu stiprinājuma vertikālām sliedēm, 25x10 mm, kolonnas priekšējā virsmā, visas kolonnas garumā . |  |  |  |
| 2.5.2. | Vertikālās kolonna aprīkotas ar divdaļīgo pneimatisku bremžu sistēmu un pašbremzešanas (frikcijas) sistēmu, |  |  |  |
| 2.5.3. | Vertikālā kolonna aprīkota ar divām sānu sliedēm, aprīkojuma stiprināšanai 180mmX 250mmx10mm |  |  |  |
| 2.5.4 | Vertikālā kolonnas priekšējā virsma aprīkota ar divām, iebūvējamām, elektroiekārtu vadu šahtām. Katra elektroiekārtu vadu šahta iestrādāta vertikālās kolonnas priekšējā virsmā visas kolonas garumā. Elektroiekārtas vadu šahtas visas kolonas garumā segtas ar elastīgu šahtas pārsegu. |  |  |  |
| 2.5.5. | Ar lifta sistēmu apgādātās vertikālās kolonnas celtspēja ne mazāka par 110 kg |  |  |  |
| 2.5.6. | Lifta pacelšanas sistēma paceļ visu kolonu, visā garumā. |  |  |  |
| 2.5.7. | Vertikālais kolonas pacelšanas ātrums, ne lielāks, kā 20 s, visas kolonas pacelšanas amplitūdā. |  |  |  |
| 2.5.8. | Vertikālās kolonas pacelšanas diapazons, ne mazāks, kā 600 mm. |  |  |  |
| 2.5.9. | Vertikālās kolonna aprīkota ar diviem infūzijas sistēmu statīviem, katrs ar četriem infūzijas āķiem un maināmu augstumu (ne mazāk kā 800mm). | 1 kompl. |  |  |
| 2.5.10. | Vertikālās kolonna aprīkota ar divām perfūzoru stiprinājuma caurulēm 800mm garām ar 38 mm diametru. | 1 kompl. |  |  |
| 2.5.11. | Vertikālās kolonna aprīkota ar plauktu 480mm x 530 un atvilktni ar pret izkrišanas mehānismu. | 1 gab. |  |  |
| 2.5.11.1. | Aprīkojuma plaukta abos sānos izvietotas papildus aprīkojuma stiprinājuma sliedes 250mm x 25mm x10mm. |  |  |  |
| 2.5.11.2. | Aprīkojuma plaukta stūros izveidoti gumijoti, atraumatiski, aizsargi. |  |  |  |
| 2.6. | Pacienta novērošanas monitora stiprinājuma roka ar lifta sistēmu | 1 gab. |  |  |
| 2.7. | Medicīnisko gāzu pieslēguma vietas aprīkotas ar Draeger vai anologs dubultās fiksācijas gāzu ligzdām skābeklim, N2O un saspiestam gaisam |  |  |  |
| 2.8. | Vertikālās kolonas sānu sienās izvietotas sekojošas pieslēguma vietas: |  |  |  |
| 2.8.1. | O2 pievads ar spiediena manometru kolonas sānu sienā. | 2 gab. |  |  |
| 2.8.2. | Saspiesta gaisa 6 mbar. pievads ar spiediena manometru kolonas sānu sienā. | 2 gab. |  |  |
| 2.8.3. | N2O pievads ar spiediena manometru kolonas sānu sienā. | 2 gab. |  |  |
| 2.8.4. | Anestēzijas gāzu evakuācijas sistēma | 1 gab. |  |  |
| 2.8.5. | Elektrības rozetes ar gaismas indikatoru 230 V, saslēgtas divās neatkarīgās elektriskās ķēdēs. | 8 gab. |  |  |
| 2.8.6 | Pacientu novērošanas monitoru tīkla rozete | 1 gab. |  |  |
| 2.8.7. | Trauksmes poga | 1 gab. |  |  |
| 2.8.8. | Vājstrāvas tīkla dubultā rozete (RJ45). | 1 gab. |  |  |
| 2.9. | Konsoles kolonai nav saskarsmes ar grīdu |  |  |  |
| 2.10. | Konsoles vertikālās kolonas augstums zemākā lifta nolaišanas stāvoklī, ne lielāks, kā 650 mm no grīdas. |  |  |  |
| 2.11. | Konsole ir dezinficējama un mazgājama |  |  |  |
| 2.12. | Instrukcija valsts valodā. |  |  |  |
| II | Vertikāla sienas konsole diviem pacientiem. |  |  |  |
|  | Sienas konsole. Paredzēta divu pacientu aprūpei. |  |  |  |
| 3. | Veicamās funkcijas: |  |  |  |
| 3.1. | Observācijas palātas sienas konsole (1gab.). |  |  |  |
| 4. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 4.1. | Konsole stiprināma pie sienas, aprīkota ar izveidotiem elektropieslēgumiem 230V, vājstrāvai , medicīnisko gāzu: O2 , medicīniskam gaisam, māsu trauksmes sistēmai, pacientu novērošanas sistēmai. |  |  |  |
| 4.2. | Konsole sastāv no divu pacientu aprūpes iekārtu pieslēguma zonām. |  |  |  |
| 4.3. | Vertikālās kolonna aprīkota ar stiprinājuma cauruli 800mm garu ar 38 mm diametru, paredzēta plaukta, monitora stiprinājuma rokas uz perfuzora fiksācija. |  |  |  |
| 4.4. | Konsole aprīkota ar: |  |  |  |
| 4.4.1. | pacienta novērošanas monitoru stiprinājuma roka ar lifta sistēmu. | 2 gab. |  |  |
| 4.4.2. | saspiesta gaisa pievads, | 2 gab. |  |  |
| 4.4.3. | skābekļa pievads, | 2 gab. |  |  |
| 4.4.4. | trauksmes sistēmu | 2 gab. |  |  |
| 4.4.5. | datoru tīkla pievads RJ45, | 2 gab. |  |  |
| 4.4.6. | elektrokontakti 220 V ar atsevišķu zemējumu, izvietoti divās neatkarīgās elektrības ķēdēs. Aprīkoti ar gaismas indikatoriem. | 8 gab. |  |  |
| 4.4.7. | nakts gaisma, | 1 gab. |  |  |
| 4.4.8. | netiešais apgaismojums. | 1 gab. |  |  |
| 9.4.9. | plauktu 480mm x 530 un atvilktni ar pret izkrišanas mehānismu. | 1 gab. |  |  |
| 4.5. | Konsole ir dezinficējama un mazgājama |  |  |  |
| 4.6. | Instrukcija valsts valodā. |  |  |  |