Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES SLIMNĪCA"

Iepirkumu komisijas

2015.gada 15.jūnija sēdē

Protokola Nr. 2

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES SLIMNĪCA"

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu

„Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3)

NOLIKUMS

Alūksne,

2015.

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkums tiek rīkots, ievērojot Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”, un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ALSL 2015/3

1.3. 	Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

- SIA „Alūksnes slimnīca” (tālāk tekstā – Pasūtītājs);

- Adrese: Pils iela 1, Alūksnē, LV – 4301, tālrunis 64307141. 64307142, Fax: 64307143;

- Komisijas kontaktpersona – Inita Vīksna, tālrunis 64307142, e-pasts aluksnes_slimnica@inbox.lv .

-  Atbildīgā persona par tehnisko specifikāciju -   Inita Vīksna, tālrunis 64307142, e-pasts aluksnes_slimnica@inbox.lv  (jautājumus iesniegt rakstiski iepriekš norādīto e-pastu).

Citi rekvizīti - Reģ. Nr.40003252612, Norēķinu banka Unibankas Alūksnes filiāle ,Bankas kods UNLALV2X, LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi iesniedzami SIA SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301, administratīvās ēkas 2 stāvā IT kabinetā  līdz 2015. gada 6.jūlijs plkst.14.00

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai kas nodoti sakaru iestādē savlaicīgi, bet līdz 2.1. punktā norādītajam termiņam nav saņemti, atzīstami par nederīgiem un neatvērti atdodami Pretendentiem.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 6.jūlijs plkst.14.00 slēgtā sēdē tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu un nolasa Pretendentu sarakstu.

  - Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23. panta 1. daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja Komisijas loceklis vai eksperts nav piedalījies piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sanāksmē, kurā piedalās.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Kad visi Piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek protokolēta.

- Prasības piedāvājumu noformēšanai un iesniegšanai:

  - Piedāvājums sastāv no:

-  atlases dokumentiem;

-  tehniskā piedāvājuma (Pielikums Nr.2);

-  finanšu piedāvājuma (Pielikums Nr. 3);

  - Piedāvājums ar tam pievienotajiem dokumentiem iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā slēgtā aploksnē.

  - Iesniegtajiem dokumentiem, tajā skaitā tehniskajiem apliecinājumiem un informatīvajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, bet, ja tie ir svešvalodā, tad kopā ar šo dokumentāciju iesniedzams tās tulkojums latviešu valodā.

  - Dokumenti un dokumentu kopijas (katru atsevišķi)  jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar LR MK 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 – „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu un/vai pretendenta amatpersonas parakstītai, uz aploksnes norādāma šāda informācija:

-   saņēmēja nosaukums un adrese – SIA SIA „Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1, Alūksne, LV 4301-  pretendenta nosaukums, adrese (arī biroja vai pasta adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses), e-pasta adrese un tālruņa numurs;

-  atzīme   „Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3).

-  norāde "Neatvērt līdz 2015.g.6.jūlija plkst.14.00".

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai tas atbilstu iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumam pēc formas jābūt glīti noformētam uz A4 formāta lapām, sagatavotam datorsalikumā, numurētam, iesietam, paraksttiesīgās personas parakstītam.

  - Ja aploksne nav noformēta un iesniegta saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par tās nozaudēšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izsniegti ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas pasūtītājam.

  - Par Piedāvājuma iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad Piedāvājums iesniegts Pasūtītāja pārstāvim personīgi un Pasūtītājs to ir reģistrējis.

  - Pretendenti ir tiesīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumu atsaukt vai arī iesniegt Piedāvājuma grozījumus vai papildinājumus. Arī šajā gadījumā Pretendentam ir saistošas nolikumā noteiktās noformējuma prasības.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi atzīstami par nederīgiem.

- Iepirkuma metode un priekšmets

  - Iepirkums izsludināts Publisko iepirkumu  likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma priekšmets nav dalīts.

  - Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu tiks noslēgts  iepirkuma līgums uz laiku līdz iekārtas garantijas termiņa beigām.

  - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi līguma slēgšanai izvēlēties kvalificētu pretendentu, kas piedāvā atbilstoši iepirkuma prasībām saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritērijiem : zemākā cena – 7, apmaksas termiņš – 2, garantijas laiks un apkalpošana – 1 (kopā 10 balles). Pretendents ir tiesīgs iesniegt izdevīgāku piedāvājumu, nekā minēts iepirkuma nolikumā, bet jebkurā gadījumā piedāvājumam jāatbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām prasībām.

  - Iepirkuma uzvarētāja pienākums ir piegādāt tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu, atbilstoši nolikuma pielikumā Nr. 2 (tehniskajā specifikācijā) noteiktajām prasībām.

  - Preču minimālais  garantijas laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc personāla apmācības).

  - Preces piegāde un uzstādīšana -  6 (sešu)_nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces apmaiņas termiņš: ne vairāk kā 5 (piecas) darba dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.

- Apmaksas noteikumi

  - Avansa maksājums nav paredzēts.

- Līguma izpildes laiks un vieta

  - Līgumu izpildes vieta - SIA „Alūksnes slimnīca”Pils iela 1, Alūksne, LV 4301;

- Iepirkuma izziņošana un prasību saņemšana

  - Konkursu izziņo, nosūtot Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk nolikumā – IUB) paziņojumu par līgumu.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā www.aluksnesslimnica.lv  sadaļā ”Iepirkumi”. Ja iespējamais Pretendents pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu)  iespējamam Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju internetā mājaslapā www.aluksnesslimnica.lv.  Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju interneta mājaslapā www.aluksnesslimnica.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājas lapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja tas  atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL) 8.2 panta 5. daļas 1. un 2. punktā norādītajiem  izslēgšanas nosacījumiem. Minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  Ja pasūtītājs informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Veicot PIL 8.2 panta 5. daļā  minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

    - Attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - Par PIL piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

      - Par PIL piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedzis pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pasūtītājs izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

  - Atkarībā no Nolikuma 8.2. punktā veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

  - Pretendents pēdējo trīs gadu (2012., 2013., 2014.g.) laikā ir veicis vismaz 2 (divas) līdzvērtīgas piegādes, par kurām ir saņēmis pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīgām tiks uzskatītas tvaika sterilizatora piegādes par summu, kas ir vismaz 85% (astoņdesmit piecu) procentu apmērā no piedāvātās līgumcenas.

  - Pretendents apņemas nodrošināt bezmaksas iekārtas tehniskās apkopes garantijas laikā, tajā skaitā darbs un nepieciešamie materiāli, saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), un dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 8.1. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz katru Pretendenta personu grupas dalībnieku atsevišķi.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamajiem dokumentiem jāpievieno sadarbības līgums, kas paredz, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību Iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Sadarbības līgumā jānorāda, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par Iepirkuma uzvarētāju, piegādātāju apvienība LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma pielikumam Nr. 1.

  - Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra publiski pieejamā datubāzē reģistrācijas faktu Pretendentiem, kas reģistrēti LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

  - Vismaz 2 (divas) dažādu pircēju atsauksmes, atbilstoši Nolikuma 9.2.punkta prasībai.

  - Apliecinājums ka Pretendents apņemas nodrošināt bezmaksas iekārtas tehniskās  apkopes, saskaņā ar šī Nolikuma 9.3. punkta prasībām, gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar  nolikuma Pielikumu Nr.2 „Tehniskā specifikācija” .

  - Pretendents sagatavo Preces tehniskos aprakstus, norādot piedāvātos tehniskos parametrus. Pretendentam tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz atbilstīgi Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām un tam ir jāatbilst Pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām, pievienojot iekārtas instrukciju valsts valodā.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāaizpilda pēc nolikuma pielikumā Nr.3 norādītā parauga, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām.

  - Finanšu piedāvājumam jāsatur šāda informācija:

    - Pretendenta nosaukums;

    - Piedāvātā cena euro bez PVN un kopējā piedāvātā līgumcena:

    - Apmaksas termiņš.

  - Piedāvājuma cenā jābūt iekļautai iepirkuma priekšmeta cenai, piegādes, uzstādīšanas un darbinieku apmācības izmaksām.

  - Pretendents Tehnisko specifikāciju  un Finanšu piedāvājumu iesniedz arī elektroniskā formātā (zibatmiņā vai CD diskā).

- Piedāvājuma izvēle

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgāko piedāvājums ar vērtēšanas kritērijiem : zemākā cena – 7, ilgākais apmaksas termiņš – 2, ilgākais garantijas laiks un apkalpošana – 1 (kopā 10 balles).

  - Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā četru etapu procedūrā:

    - atbilstība noformējuma prasībām;

    - atbilstība atlases prasībām;

    - atbilstība tehniskajām prasībām;

    - saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana.

  - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā vērtēšanas etapā.

  - Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņo visiem pretendentiem 3 (triju) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Piedāvājumu izvērtēšanu veic Komisija. Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu.

  - Piedāvājumu izvērtēšanā Komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma nolikumā paredzētajiem noteikumiem, prasībām un tehniskajām specifikācijām.

  - Komisijai ir tiesības atteikties no tālākas Piedāvājuma izvērtēšanas gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst kādai no šajā iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Tiek noraidīti nepamatoti lēti piedāvājumi.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

    - Par kāda no Pretendentiem atzīšanu par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

    - Par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkumam nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta 2. daļu, Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Visas pārējās Komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti.

- Pretendentu, iespējamo pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaicīgi apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā un precīzi ievērot iepirkuma nolikuma noteiktās prasības.

  - Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz iepirkuma Komisijas pieprasījumiem par papildu vai paskaidrojošu informāciju.

  - Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma iepirkuma norises un Pasūtījuma izpildes gaitā.

  - Visa šajās prasībās un to pielikumā ietvertā informācija ir izmantojama vienīgi šī iepirkuma ietvaros, un Pretendents vai iespējamais pretendents nav tiesīgi to izmantot citiem mērķiem.

  - Pretendents nav tiesīgs atkāpties no Piedāvājuma par labu sev, slēdzot iepirkuma līgumu.

  - Pretendenta Piedāvājuma iesniegšana iepirkumam vienlaicīgi uzskatāma par Pretendenta piekrišanu iepirkuma nolikuma un tā pielikumu, prasībām.

- Iepirkuma līgums.

  - Ar Iepirkuma uzvarētājiem tiks noslēgts iepirkumu līgums.

  - Līgums tiks noslēgts Publisko iepirkumu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkumu līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu to slēgt ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Citi noteikumi

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

  - Nolikums sastādīts uz  7 lapām latviešu valodā, tam  pievienoti: pielikums Nr.1 “Pieteikums iepirkumam”, pielikums Nr.2 „Tehniskā specifikācija, Pielikums Nr. 3. „Finanšu piedāvājums” Nolikuma pielikumi ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca”				Maruta Kauliņa

valdes priekšsēdētājs

Iepirkums „Tvaika sterilizācijas komplektapiegāde”

Identifikācijas Nr. ALSL 2015/3

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma noteikumiem, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

- Visas iesniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

- Iesniedzot piedāvājumu, Piekrītam nolikumam un tam pievienotajiem pielikumiem, tai skaitā līgumprojekta nosacījumiem, un apņemamies slēgt līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

Pretendents: _____________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. ___________________________________________________________________

Juridiskā un biroja adrese_____________________________________________________________

Kontaktpersona				, tālrunis_____________________________

e-pasts				, fakss__________________________________________

Bankas rekvizīti______________________________________________________________

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs

Iepirkums „Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde”

Identifikācijas Nr. ALSL 2015/3

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| N.p.k. | Prasības | Skaits, gab. | Atbilstība (jā/nē) | Pretendenta piedāvājums: piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija, ar norādēm uz konkrēto lpp. dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viendurvju tvaika sterilizators | 1 |  |  |
| 1.1. | Tvaika sterilizatora nepieciešamā komplektācija |  |  |  |
| 1.1.1. | Pilnīgi automātisks tvaika ģenerators, ar automātisku ūdens līmeņu izmaiņu signalizatoru un drošību |  |  |  |
| 1.1.2. | Automātiskā spiediena padeves sistēma, tās darbības kontrole |  |  |  |
| 1.1.3. | Elektrodzinēja vakumsūknis ar pilnīgi automatizētu programmu |  |  |  |
| 1.1.4. | Mikroprocesoru vadība ar displeja palīdzību, kura atspoguļo uzstādītās programmas stāvokli, parāda kļūdas un bojājumus |  |  |  |
| 1.1.5. | Iebūvēts printeris dažādu darbības parametru reģistrēšanai |  |  |  |
| 1.1.6. | Vismaz divi plaukti ar iespēju mainīt augstumu un rāmis plauktu ievietošanai |  |  |  |
| 1.1.7. | Sterilizētu izstrādājumu žāvēšanas un dzesēšanas cikla nodrošinājums |  |  |  |
| 1.2. | Vispārīgās prasības |  |  |  |
| 1.2.1. | Kameras ietilpība – 2 STU (sterilizācijas vienības) |  |  |  |
| 1.2.2. | Kameras izmēri – ne mazāki kā (dziļums x platums x augstums) 700x350x670 mm |  |  |  |
| 1.2.3. | Kameras tilpums – ne mazāks kā 160 litri |  |  |  |
| 1.2.4. | Ārējie gabarīti (AxPxG) – ne lielāki kā (dziļums x platums x augstums) 965x690x1720 mm (telpu plānojums neatļauj novirzes no izmēriem) |  |  |  |
| 1.2.5. | Iekārtas svars ne lielāks kā 410 kg |  |  |  |
| 1.2.6. | Maksimālā jauda – līdz 17 kW, aizsardzība 25 A |  |  |  |
| 1.3. | Maksimālais resursu patēriņš vienā sterilizācijas ciklā |  |  |  |
| 1.3.1. | Mīkstinātais dzesēšanas ūdens – līdz 70 litriem |  |  |  |
| 1.3.2. | Demineralizētais ūdens – līdz 5 litriem |  |  |  |
| 1.3.3. | Elektroenerģijas patēriņš – līdz 5,0 kWh |  |  |  |
| 1.4. | Vadības un drošības sistēma |  |  |  |
| 1.4.1. | Divu neatkarīgu mikroprocesoru vadība, vai līdzvērtīga, |  |  |  |
| 1.4.2. | Kontakta tipa krāsainais vadības displejs iekārtas vadībai un procesa kontrolei ar iespēju izvēlēties valodu (tai skaitā latviešu) |  |  |  |
| 1.4.3. | Sterilizatora programmatūra latviešu valodā |  |  |  |
| 1.4.4. | Displejam jāatspoguļo temperatūru un spiedienu kamerā, kameras apvalkā un tvaika ģeneratorā, |  |  |  |
| 1.4.5. | Displeja izmērs (lai to labi saskatītu) pa diagonāli vismaz 20 cm, |  |  |  |
| 1.4.6. | Grafiskais un ciparu printeris sterilizācijas cikla protokola izdrukai, aprīkots ar pārtraukšanas un dublēšanas sistēmām, kā arī paštestēšanas sistēmām. |  |  |  |
| 1.4.7. | Sapāroti spiediena un temperatūras devēji neatkarīgai sterilizācijas procesa kontrolei, |  |  |  |
| 1.4.8. | Tvaika spiediena regulēšana ar no atmosfēras spiediena neatkarīgiem devējiem, |  |  |  |
| 1.4.9. | Iebūvēta autodiagnostikas sistēma ar rādījumu atainošanu uz displeja, trauksmes signāls, |  |  |  |
| 1.4.10. | Servisa programmu komplekts ar iespēju veikt izmaiņas programmās, mērinstrumentu kalibrēšanu un veikt pilnu iekārtas diagnostiku, |  |  |  |
| 1.4.11. | Iespēja kontrolēt atsevišķu komponentu (vārstu, sūkņu, slēdžu, dzinēju u.c.) darbību, izmantojot displeju, |  |  |  |
| 1.4.12. | Iespēja darbināt atsevišķus komponentus (vārstus, sūkņus, slēdžus, dzinējus u.c.), izmantojot displeju, |  |  |  |
| 1.4.13. | Iespēja iegūt papildus rādījumus no visiem indikatoriem iekārtas avārijas gadījumā, |  |  |  |
| 1.4.14. | Iespēja pievienot čipkaršu nolasīšanas iekārtu neierobežota skaita sterilizācijas programmu ievadīšanai, |  |  |  |
| 1.5. | Sterilizācijas kamera |  |  |  |
| 1.5.1. | Kamera atbilst Spiediena ierīču Direktīvai 97/23/EEC, sadaļa H, H1 vai G; |  |  |  |
| 1.5.2. | Kameras materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 316L vai analogs, kameras apvalka materiāls AISI 136Ti vai analogs. |  |  |  |
| 1.5.3. | Neatkarīga spiediena regulēšana un mērīšana sterilizācijas kamerā un sterilizācijas kameras apvalkā |  |  |  |
| 1.5.4. | Kameras apakšdaļa izveidota tā, lai tiktu nodrošinātu pilnīga kondensāta izvadīšana, |  |  |  |
| 1.5.5. | Kameras tvaika deflektors ir izveidots tādā profilā, kas nodrošina vienmērīgu tvaika sadali kamerā,. |  |  |  |
| 1.5.6. | Vakuuma testa programma (lai pārbaudītu vai sterilizatorā nav sūces). |  |  |  |
| 1.5.7. | Vadules iekraušanas ratiņiem; |  |  |  |
| 1.6. | Kameras durvis |  |  |  |
| 1.6.1. | Mehāniski veramas durvis ar automātisko elektrisko slēdža sistēmu, |  |  |  |
| 1.6.2. | Durvis izgatavotas no nerūsējošā tērauda AISI 316L vai analoga; |  |  |  |
| 1.7. | Vakuumsistēma |  |  |  |
| 1.7.1. | Augstražīgs divu pakāpju cirkulārais ūdens vakuumsūknis, |  |  |  |
| 1.7.2. | Iebūvēta termostatiski kontrolēta ūdens ekonomijas sistēma max. patēriņs līdz 100 l/st, |  |  |  |
| 1.7.3. | Noplūdes vārsts un pretplūsmas siltummainis no vara vai ekvivalenta metāla |  |  |  |
| 1.7.4. | Slēgts dzesēšanas ūdens un kondensāta izvada kolektors, |  |  |  |
| 1.8. | Tvaika ģenerators |  |  |  |
| 1.8.1. | Iebūvēts tvaika ģenerators ar vadību no kopējās sterilizatora vadības sistēmas, |  |  |  |
| 1.8.2. | Ģenerators izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 316 Ti vai analoga, |  |  |  |
| 1.8.3. | Maksimālā jauda – līdz 17 kW, |  |  |  |
| 1.8.4. | Demineralizētā ūdens termiskās degazācijas sistēma, |  |  |  |
| 1.8.5. | Neatkarīgs ūdens līmeņa indikators, automātiskā atslēgšanās sistēmas nepietiekama ūdens līmeņa gadījumā, |  |  |  |
| 1.8.6. | Automātiska ģeneratora attīrīšanas sistēma, |  |  |  |
| 1.8.7. | Sildelementu aizsardzības sistēma, sildelementi no tērauda AISI 316L vai analoga, |  |  |  |
| 1.8.8. | Drošības sistēma virsspiediena novēršanai, |  |  |  |
| 1.9. | Vispārīgās konstruktīvās prasības |  |  |  |
| 1.9.1. | Regulējamas sterilizatora kājas, |  |  |  |
| 1.9.2. | Sterilizatora rāmis no krāsotā metāla |  |  |  |
| 1.9.3. | Vārsti no misiņa |  |  |  |
| 1.9.4. | Visi cauruļvadi izolēti un atzīmēti – tvaika, karstā ūdens, kondensāta – sarkani, aukstie – zili, |  |  |  |
| 1.9.5. | Paneļi no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai analoga; |  |  |  |
| 1.10. | Vispārējās drošības prasības |  |  |  |
| 1.10.1. | Drošības sistēma, kas izslēdz iespēju atvērt durvis gan pozitīva, gan negatīva kameras spiediena gadījumā, |  |  |  |
| 1.10.2. | Virsspiediena drošības vārsts kas pasargā sterilizācijas kameru, kameras apvalku un tvaika ģeneratoru no pārmērīgā speidiena |  |  |  |
| 1.10.3. | Elektronisko plašu, slēdžu un citu elektronisko un elektrisko komponentu mehāniska aizsardzība pret ūdeni, tvaiku, karstumu un putekļiem, |  |  |  |
| 1.10.4. | Programmas (atbilstoši EN 285, minimums ar 3 priekšvakuuma cikliem ar sekojošu sildīšanas fāzi, sterilizācijas fāzi, pēcvakuuma fāzi žāvēšanas nodrošināšanai); |  |  |  |
| 1.10.4.1. | P1 – ātrā 134C, 4 minūtes sterilizācija neiepakoti instrumenti, |  |  |  |
| 1.10.4.2. | P2 – universālā 134C, 7 minūtes sterilizācija iepakoti, instrumenti un materiāli, |  |  |  |
| 1.10.4.3. | P3 – universālā 134C, 7 minūtes sterilizācija iepakoti instrumenti un materiāli konteineros, |  |  |  |
| 1.10.4.4. | P4 – termoneizturīgi materiāli 121C, 20 minūtes sterilizācija, |  |  |  |
| 1.10.4.5. | P6 – Bowie&Dick tests, lai pārbaudītu darbību, |  |  |  |
| 1.10.4.6. | P7 – vakuumtests, |  |  |  |
| 1.10.4.7. | P8 – kameras sildīšanas programma 134C, 1 minūte |  |  |  |
| 1.10.4.8. | Servisa programmas, darbības vadībai, kontrolei, |  |  |  |
| 1.10.9. | Maksimālais pieļaujamais materiālu svara pieaugums pēc sterilizācijas – 1%; |  |  |  |
| 2. | Mazgāšanas dezinfekcijas iekārta | 1 |  |  |
| 2.1. | Mazgāšanas kameras tilpums, 55x50x67cm, pielaide 10% |  |  |  |
| 2.2. | Mazgāšanas kameras materiāls pilnībā nerūsējošā tērauda, AISI316L |  |  |  |
| 2.3. | mazgāšanas kameras uzbūve jābūt bez stūriem ar apaļiem leņķiem |  |  |  |
| 2.4 | ūdens padeves sistēma, jābūt aprīkotai ar vismaz 3 filtriem |  |  |  |
| 2.5 | termiskā dezinfekcija jānodrošina 93⁰C kamerā uz izvēlētu laiku atbilstoši uzliktai programmai |  |  |  |
| 2.6 | karstā gaisa žāvēšanas sistēma aprīkota ar H14-klases HEPA Filtru |  |  |  |
| 2.7 | Mazgāšanas programmu skaits: vismaz 35 programmas, vismaz 20 lietotāja izveidotas |  |  |  |
| 2.8 | mazgāšanas ķīmijas padeves sūkņi vismaz 2 neatkarīgi strādājoši sūkņi ar mikroprocesora vadību |  |  |  |
| 2.9 | ķīmijas novietošanas plukts sānos integrēts tilpums, divu standarta ķīmijas kannu uzglabāšanai |  |  |  |
| 2.10 | trauksmes sistēma akustiskā un vizuālā trauksme iekārtas kļūdainās darbības paziņošanai |  |  |  |
| 2.11 | Ciklu informācijas registrēšana ar iespēju lejupielādēt uz USB datu nesēju |  |  |  |
| 2.12 | Iekārtas ciklu vadība pilnībā kontrolēta ar mikroprocesoru |  |  |  |
| 2.13 | Iekārtas kopējā jauda ne vairāk, kā 6kW |  |  |  |
| 3. | Ūdens sagatavošanas iekārta | 1 |  |  |
| 3.1 | Ūdens atkaļķošanas un atdzelzošanas kombinētā iekārta ar NaCl sāls reģenerāciju |  |  |  |
| 3.2 | Jānodrošina darbam ar ūdeni ar cietību līdz 20mg.ekv/l, Dzelzs koncentrāciju līdz 10mg/l un spiedienu līdz 5,5Bar. |  |  |  |
| 3.3 | Apstradāta ūdens apjoms ne mazāk ka 2m3/stundā |  |  |  |
| 3.4 | Reversa osmosa sistēma dejonizētas ūdens vismaz 60litri stundā (vai 1440liti diennaktī) sagatavošanai |  |  |  |
| 3.5 | Dejonizēta ūdens tvērtne vismaz 80 litri |  |  |  |
| 4 | Papildus prasības piegādātājam |  |  |  |
| 4.1 | Jānodrošina piegādāto iekārtu instalācija. |  |  |  |
| 4.2 | Uz vietas ārstniecības iestādē jānodrošina pilnvērtīga personāla apmācība ar iekārtām (vismaz 2 dienas). |  |  |  |
| 4.3 | Jānodrošina iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā. |  |  |  |
| 4.4 | Jānodrošina iekārtām minimālais garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši. |  |  |  |
| 4.5 | Piegādātājam ir jābūt servisa nodrošinājuma centram Latvijā (uzrādīt apliecinājumu par servisa apkalpošanas iespējām piedāvātām iekārtām). |  |  |  |
| 4.6 | Servisa servisa dienesta atbildes laiks uz pieteikto bojājumu - vienas darba dienas laikā. |  |  |  |
| 4.7 | Piegādātājam jānodrošina iekārtām garantijas laikā vismaz divas bezmaksas apkopes gadā (iesniegt veicamo darbu aprakstu). |  |  |  |
| 4.8 | Piedāvātājai iekārtai jāatbilst EK normatīvo aktu prasībām un jābūt marķētai ar CE zīmi. Jāpievieno CE sertifikāta kopija. |  |  |  |
| 4.9 | Jāpievieno 2 rakstiskas atsauksmes piedāvātām iekārtām (vai analogam) par lietošanas pieredzi no lietotājiem Latvijas ārstniecības iestādēs. |  |  |  |

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Iepirkums „Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde”

Identifikācijas Nr. ALSL 2015/3

Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvātā līgumcena bez EUR PVN | PVN | Kopējā piedāvātā līgumcena EUR t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde cenā jābūt iekļautai iepirkuma priekšmeta cenai, piegādes, uzstādīšanas un darbinieku apmācības izmaksām |  |  |  |

Pretendenta piedāvātais apmaksas termiņš ______________________ (mēnešos), no līguma noslēgšanas datuma.

(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)